Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.126.2015.DW

„Dostawa spektrometru promieniowania gamma wraz z oprzyrządowaniem”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry wymagane przez Zamawiającego) | Należy wskazać wszystkie PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA (wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do kolumny z lewej strony Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w sposób obiektywny z poszanowaniem zasad ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazując w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuścił tolerancję od podanych wartości. Niemniej jednak w celu umożliwienia Zamawiającemu jednoznacznej oceny jakie urządzenie zostało zaoferowane, Wykonawca powinien podać parametry oferowanego urządzenia w sposób jednoznacznie określony tj. na poziomie stałym (constans), mieszczące się w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny być podane w formie np. tolerancji, zakresów od… do…, min., max. |
| --- | --- |
| PRZENOŚNY SPEKTROMETR PROMIENIOWANIA GAMMA WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM Parametry: Detektor: BGO 2” x 2” (103 cm3) lub NaI(Ti) 2” x 2” (103 cm3) · min. 1024 kanałowy spektrometr MCA · Zakres energii od 30 keV do 3000 keV (+/-5%) · Graficzny wyświetlacz LCD 128x64 pikseli (+/-5%) · Bezpośredni tryb odczytu (ASSAY Mode) podający wynik w %K i ppm U oraz Th · Tryb przeszukiwania (Survey mode) podający zliczenia 1/sek., wewnętrzne próbkowanie 20/sek. · Audio alarm z modulowaną częstotliwością proporcjonalna do liczby zliczeń · Tryb skanowania w czasie którego dane są składane w pamięci lub wysyłane poprzez Bluetooth do zewnętrznego magazynu danych. Operacje zintegrowane z zewnętrznym modułem GPS · Auto stabilizacja z wykorzystaniem naturalnego promieniowania (K, U, Th) · Klasa szczelności co najmniej IP65 · Zakres temperatur: -20°C ¸ +50°C (+/-5%) · Sterowanie jednym przyciskiem typu „Joystick" · Wymiary: 259 x 81 x 96 mm (+/-5%) · Waga: nie więcej niż 2,5 kg z akumulatorami Oprzyrządowanie: - bluetooth receiver - osłona zabezpieczająca z paskiem transportowym - kabel USB - 4 x akumulatory AA oraz ładowarka do akumulatorów - zapasowy pojemnik na akumulatory - zasilacz sieciowy - kabel do zasilania z samochodu - walizka transportowa typu Storm lub równoważna - oprogramowanie specjalistyczne do pobierania danych na CD - podręcznik użytkownika i instrukcja Quick-start (wersje angielskie lub polskie). |  |

....................................................

data i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy