#### Załącznik nr 1

#### dot. nr Sprawy 95351

### OFERTA

| Zamawiający: | Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy: | Ulica, nr domu / nr lokalu: |  |  |  |  |
|  | Miejscowość i kod pocztowy: |  |  |  |  |
|  | Województwo: |  |  | Kraj: |  |
| NIP: |  | REGON: |  |  |  |
| Wysokość kapitału zakładowego: (dot. Sp. z o.o.) |  | Wysokość kapitału wpłaconego: (dot. S.A.) |  |  |  |
| Adres do korespondencji: (jeżeli jest inny niż podany powyżej) |  |  |  |  |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: |  |  | Telefon: |  |  |
|  |  |  | Faks: |  |  |
|  |  |  | e-mail: |  |  |
| Całkowita liczba stron oferty wraz z załącznikami: |  |  |  |  |  |

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 95351

prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

p.t. „Czytnik wielodetekcyjny SPARK 10M – 1 szt.”

składamy następującą ofertę:

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w Ogłoszeniu 
o zamiarze udzielenia zamówienia za łącznym wynagrodzeniem:

| Cena netto: …………………………………….…………PLN | Słownie: …………………………………………………...PLN |
| --- | --- |
| Stawka podatku VAT: …………………………………………………..% | Doliczona wartość podatku VAT: …………………………...............................PLN |
| Cena oferty brutto: …………………………………………………PLN | Słownie: ………………………….………….……………PLN |

Wyżej podana cena stanowi cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu  o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie                       z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w cenie uwzględnia się podatek od towarów  i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów  i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Oświadczamy, iż zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia oraz koszty ogólne, wszelkie podatki i opłaty,  elementy ryzyka związane  
z realizacją zamówienia,  zysk Wykonawcy. Cena zawiera koszty związane ze sprzedażą oraz dostarczeniem i ubezpieczeniem podczas transportu przedmiotu zamówienia, a w szczególności cenę przedmiotu zamówienia, koszt jego rozładunku, wniesienia do miejsca wskazanego 
w Umowie a także podatki, opłaty i inne należności związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, koszt instalacji i szkolenia użytkownika.

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem:

| rodzaj sprzętu | ilość | nazwa, model (typ) oferowanego sprzętu | producent oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| Czytnik wielodetekcyjny SPARK 10M | 1 SZT. |  |  |

- Oświadczamy iż termin gwarancji wynosi ……………………………. miesięcy. (Zamawiający wymaga, aby min. termin gwarancji wynosił 12 miesięcy)

- Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie do ……………....… 
od daty zawarcia umowy. (Zamawiający wymaga, aby termin realizacji zamówienia był nie dłuższy niż 6  tygodni od daty zawarcia umowy).

- Akceptujemy warunki płatności podane w Ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, w celu realizacji umowy jest: p……………….………………………., tel./faks:………………..………., e-mail:…………………………………..

- Zastrzegamy sobie prawo zmiany ww. osoby, w drodze pisemnej notyfikacji  o dokonanej zmianie.

- Oświadczamy, iż oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji.

- Wraz z niniejszą ofertą składamy:

Nazwa załącznika                                                                                       	     nr strony

- ....................................................................................................          ..............................

- ....................................................................................................          ..............................

- ....................................................................................................          ..............................

................................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Czytnik wielodetekcyjny SPARK 10M -  1 szt.”

| LP. | MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik wielodetekcyjny SPARK 10M Urządzenie mające możliwość łączenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminometru do aplikacji immunologicznych (ELISA) , aplikacji bazujących na fluorymetrii UV, oznaczeń ilościowych DNA/RNA, możliwość wykonywania pomiarów TR-FRET (HTRF) |  |
| 2. | Urządzenie mające możliwość rozbudowy o moduł pomiaru fluorescencji przy użyciu monochromatorów i/lub filtrów. Urządzenie powinno zapewniać po rozbudowie możliwość pomiaru równocześnie po stronie wzbudzenia i emisji za pomocą filtrów i monochromatora równocześnie w kombinacji: -wzbudzenie filtry, emisja monochromator -wzbudzenie monochtomator, emisja filtry -wzbudzenie filtry, emisja filtry -wzbudzenie monochromator, emisja filtry |  |
| 3. | Metody detekcji : -absorbancja z źródłem światła - ksenonowa lampa UV, -fluorescencja z góry i z dołu wraz z TRF – opcja do rozbudowy, -luminescencja – system liczenia fotonów, luminescencja multikolorowa BRET1, BRET2, BRET3, jarzeniowa i błyskowa –opcja do rozbudowy - fluorescencja polaryzacyjna- opcja do rozbudowy |  |
| 4. | POMIARY ABOSORBANCJI – monochromator Zakres długości fali absorbancji: od min 200 nm do 999 nm |  |
| 5. | Możliwość współpracy z różnymi formatami płytek: 1 do 384-dołkowe oraz możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru próbek z mikroobjetości w płytce kwarcowej – co najmniej 16 jednoczesnych pomiarów ilościowych i jakościowych stężenia DNA, RNA i białek z ilości co najwyżej 2 µl , przy limicie detekcji od 1 ng/ µl. Możliwość również pomiarów fluorescencyjnych. Możliwość wykonania na module skanu oraz uzyskania wyników w postaci stosunku 260/280 oraz 260/230 |  |
| 6. | Dokładność długości fali nie gorsza niż <0,3 nm; |  |
| 7. | Odtwarzalność długości fali nie gorsza niż ≤0,3 nm Zakres pomiarowy min. Od 0 do 4 |  |
| 8. | Skan absorbancji w pełnym zakresie jednego dołka - 5 sekund |  |
| 9. | Szerokość szczeliny pomiarowej nie gorsza niż 3,5 nm, |  |
| 10. | Możliwość wykonania skanu absorbancji w pełnym zakresie |  |
| 11. | POMIARY FLUORESCENCJI – opcja do rozbudowy Zakres odczytu fluorescencji po rozbudowie: wzbudzenie co najmniej: 230-900 nm, emisja 280-900 nm |  |
| 12. | Dokładność długości fali nie gorsza niż: wzbudzenie < 1 nm , emisja <2 nm |  |
| 13. | Odtwarzalność długości fali nie gorsza niż 1 nm, |  |
| 14. | Po rozbudowie: czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorów nie gorsza ≤ 50 amol/ dołek dla odczytu z góry i ≤ 0,8 fmol/dołek. Czułość TRF nie gorzej niż ≤ 10amol/dołek |  |
| 15. | Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji filtrów nie gorsza niż ≤ 25 amol/ dołek dla odczytu z góry i ≤ 0,5 fmol/dołek dla odczytu z dołu. Czułość TRF nie gorzej niż <4 amol/dołek. |  |
| 16. | Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu po stronie wzbudzeniu filtrów i po stronie emisji monochromatora lub po stronie wzbudzania monochromatorów i po stronie emisji filtrów nie gorsza niż ≤ 35amol/ dołek dla odczytu z góry i ≤ 0,7 fmol/dołek dla odczytu z dołu. Czułość TRF nie gorzej niż <6.5 amol/dołek. |  |
| 17. | Urządzenie z możliwością automatycznego wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z (pionowej) z automatyczną korekcją tła. |  |
| 18. | Możliwość wykonania skanu wzbudzenia i emisji w pełnym zakresie. Skanowanie fluorescencyjne (wzbudzenie i emisja jednocześnie w funkcji 3D) |  |
| 19. | Możliwość rozbudowy o moduł fluorescencji polaryzacyjnej w zakresie co najmniej 300-850 nm nie gorsze niż ≤ 3 mP |  |
| 20. | Urządzenie mające możliwość rozbudowy w moduł inkubacji hodowli komórkowych w atmosferze CO2 w zakresie od 0,04-10% i O2 w zakresie 0,1-21% z regulacją parametrów gazów i kontrolą CO2 i O2 w tym samym czasie . Moduł wyposażony dodatkowo w alarm akustyczny i wizualny informujący o braku gazu lub nieprawidłowo osiągniętych parametrach. Pełne sterowanie modułem gazowym z poziomu oprogramowania instrumentu. |  |
| 21. | Możliwość wyposażenia czytnika w przyszłości w moduł liczenia komórek oraz moduł określenia żywotności komórek i określania wielkości. Możliwość wyboru wielkości komórek w zakresie 4-90 µm, zakres koncentracji nie gorszy niż 1x104 – 1x107 komórek/ ml. |  |
| 22. | Szybkość pomiaru nie gorsza niż < 30 sekund/ próbkę |  |
| 23. | Możliwość pomiaru w jednym powtórzeniu do 8 próbek. |  |
| 24. | Możliwość oceny konfluencji komórek. Moduł obrazowania komórek wyposażony oświetlenie na LEDach, obiektyw - co najmniej 4x, rozdzielczość optyczną nie gorszą niż 1,3µm/pixel. Szybkość odczytu nie dłuższa niż 5 min dla 1 obrazu/dołek na płytce 96-dołkowej |  |
| 25. | Urządzenie z możliwością rozbudowy o zintegrowane z czytnikiem automatyczne ramię do podnoszenia wieka płytki celem ograniczenia ewaporacji podczas długotrwałych badań |  |
| 26. | POMIAR LUMINESCENCJI - opcja do rozbudowy Luminescencja multikolorowa (BRET1, BRET2, BRET3). |  |
| 27. | Czułość luminescencji błyskowej nie gorzej niż 12 amol ATP/ dołek, czułość luminescencji jarzeniowej nie gorzej niż 225 amol ATP/ dołek, zakres dynamiki nie gorzej niż 9 dekad, zakres długości fali nie gorzej niż 370-700 nm Możliwość wykonania skanu luminescencji. |  |
| 28. | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru Alpha Screen, Alpha LISA, AlphaPLex wraz z dedykowanymi filtrami oparty na module laserowym, moduł musi posiadać dedykowany sensor IR do korekcji zmian temperatury na mikropłytce. Alpha Screen : Limit detekcji nie gorzej niż: 100 amol/dołek Dedykowany laser o długości fali 680 nm |  |
| 29. | Wbudowana wytrząsarka do płytek z możliwością wyboru szybkości i kierunku wytrząsania. Wytrząsanie ósemkowe |  |
| 30. | Wbudowany inkubator z kontrolą temperatury +4°C do 42°C RT |  |
| 31. | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł chłodzący umożliwiający precyzyjne utrzymanie temperatury w zakresie +18°C do 42°C. |  |
| 32. | Instrument z możliwością rozbudowy o dwa dyspensery z zakresem dozowania nie gorszym niż 5-2500 ml z możliwością wyboru co 1 nm, objętość martwa próbki co najwyżej 100 ml. Możliwość rozbudowy modułu dyspenserów o możliwość podgrzewania i mieszania cieczy w dyspenserach za pomocą modułu w czytniku. |  |
| 33. | Urządzenie wyposażone w przycisk umożliwiający automatyczne wysunięcie lub wsunięcie płytki |  |
| 34. | Urządzenie pozwalające na użycie mikropłytek dowolnego producenta bez ograniczenia wysokości płytki dla pomiarów absorbancji |  |
| 35. | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie następujących aplikacji: o testy immunologiczne o pomiar ilościowy DNA/RNA o pomiar ilościowy białka o kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych o pomiar cytotoksyczności i żywotności komórek o ilościowe oznaczenie produktów PCR o oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia o możliwość prowadzenia zarówno pomiarów kinetycznych o możliwość wykreślania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego (Excel) o możliwość zaprogramowania stałych, powtarzalnych protokołów pomiarowych o Możliwość sprecyzowania, w których punktach dołka ma być wykonywany odczyt, funkcja wielokrotnych odczytów dołka Możliwość sterowania oprogramowaniem z poziomu ekranu dotykowego |  |
| 36. | Stacja sterująca czytnikiem |  |